様式第２１号（青森市医療法施行細則第２条関係）

年　　月　　日

青森市保健所長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒

住　　所

管理者

氏　　名

エックス線装置変更届

エックス線装置の届出事項を変更したので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２９条第１項の規定により届け出ます。

記

| 診療所の 名称等 | 名 称 |  | （フリガナ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |  |
| 変更年月日 |  |  |  |  |
| 変更の理由 |  |  |  |  |
| 変更するエックス線装置備付届出事項（該当する項目にチェックしてください） |  |  |  |  |
| - （１）エックス線装置の製作者名及び型式、台数、管球数等 - （２）エックス線高電圧発生装置の定格出力 - （３）エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 - （４）エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名 及びエックス線診療に関する経歴 - （５）エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 - （６）その他のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |
| 変更の 内容 |  | 変 更 前 |  |  |
|  |  | 変 更 後 |  |  |
| 連絡先等 |  | 名 称 |  |  |
|  |  | 所 在 地 |  | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |
|  |  | 担当者職 氏名 |  | （フリガナ） |

別紙を添付してください。

別紙

| エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エックス線管容器及び照射筒の空気カーマ率 | 下記以外のエックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで1.0mGy／時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 定格管電圧50kV以下の治療用エックス線装置 |  | 装置の接触可能表面から5cmで1.0mGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 定格管電圧50kV以上の治療用エックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで10mGy/時以下かつ装置の接触可能表面から5cmで300mGy/時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 定格管電圧125kV以下の手持ち撮影を意図しない口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで0.25mGy／時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 定格管電圧125kV以下の手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置 |  | 装置表面において0.05mGy／時以下になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | コンデンサ式高電圧エックス線装置 |  | 充電状態で照射時以外のとき装置の接触可能表面から5cmで20μGy／時以下になる装置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 附加濾過板 | 定格管電圧70ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  | mmAl当量（1.5mm以上） |  |  |
|  | 定格管電圧50ｋＶ以下の乳房撮影用エックス線装置 |  |  | mmAl当量（0.5mm以上） mmMo当量（0.03mm以上） |  |  |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  |  | mmAl当量（2.5mm以上） |  |  |
| 透視用エックス線装置 | 患者への入射線量率が50mGy／分以下になる構造（高線量率透視制御装置の場合は、125mGy／分以下） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 警告装置付き透視時間積算タイマー |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 焦点皮膚間距離が30ｃｍ以上となる装置又は当該焦点距離間未満で照射することを防止するインターロック（手術中にしようする場合は、20ｃｍ未満） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 受像面を超えない照射野絞り機構 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 受像器を通過したエックス線が受像器の接触可能表面から10ｃｍで150μGy／時以下となる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 最大受像面を3.0ｃｍ超える部分を通過したエックス線が当該部分の接触可能表面から10ｃｍで150μGy／時以下となる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 被照射体周囲の散乱線しゃへい装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 撮影用エックス線装置 （胸部集検用間接撮影を除く） | 受像面を超えない照射野絞り装置（CTエックス線装置を除く） （口内法撮影用エックス線装置にあっては、照射筒の端の照射野の直径が6cm以下になるもの。乳房撮影用エックス線装置にあっては、患者の胸壁に近い患者支持器の縁を超える広がりが5mmを超えず、かつ、受像面の縁を超える照射野の広がりが焦点受像器間距離の2％を超えないもの。） |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | エックス線管焦点皮膚間距離 （骨塩定量分析エックス線装置を除く） | 下記以外の装置 | 45cm以上になる構造 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 定格管電圧70kv以下の口内法撮影用エックス線装置 | 15cm以上になる構造 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 定格管電圧70kを超える口内法撮影用エックス線装置 | 20cm以上になる構造 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 | 15cm以上になる構造 |  |  |  |
|  |  | 移動型及び携帯型エックス線 | 20cm以上になる構造 |  |  |  |
|  |  | CTエックス線装置 | 15cm以上になる構造 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 乳房撮影用エックス線装置 | 20cm以上になる構造 |  | 有 ・ 無 |  |

| 撮影用エックス線装置 （胸部集検用間接撮影を除く） | 移動型及び携帯型装置並びに手術中に使用する装置は、エックス線管焦点及び患者から2m以上になる操作構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 携帯型エックス線装置のうち、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置にあっては、公称管電圧70kvで0.25ｍｍ鉛当量以上の取り外しのできない後方散乱エックス線シールド構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 移動型及び携帯型装置の保管状況 | 保管場所 | □エックス線診療室内 □その他（室名： ） |  |  |
|  |  | 保管場所の施錠 | 有 ・ 無 | キースイッチの適切な管理 | 有 ・ 無 |
| 胸部集検用間接撮影エックス線装置 | 受像面を超えない照射野絞り装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 受像器の一次防護しゃへい体が装置の接触可能表面から10cmの距離において、1ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 被照射体周囲の箱状のしゃへい物から10ｃｍ距離において、１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 治療用エックス線装置 | 濾過版が引き抜かれたときにエックス線の発生を遮断するインターロック（近接照射治療装置を除く） |  |  |  | 有 ・ 無 |

| エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 画壁等の材質及び厚さ等 |  | 区分 | 構造及び材料 |  | 厚さ（mm） | 区分 |  | 構造及び材料 | 厚さ（mm） |
|  |  | 天井 |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  | 監視窓 |  |  |  | 出入り口扉 |  |  |  |
|  |  | 東面 |  |  |  | 西面 |  |  |  |
|  |  | 南面 |  |  |  | 北面 |  |  |  |
| 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 診察室と画壁等で区画された操作室 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線障害の防止に必要な注意事項の提示 |  |  |  |  |  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |  |
| 出入口のエックス線装置使用中の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| その他エックス線障害の防止に関する予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理区域 | 境界における外部放射線の実効線量が1.3mSv/3月以下となる防護措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 居住区域及び敷地境界の実効線量を250μSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 入院患者の被ばくする実効線量を1.3mSv／3月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 放射線診療従事者の防護措置（放射線防護用具等） |  |  |  | □防護衣 □防護衝立 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 放射線診療従事者の被ばく線量の測定方法 |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型含） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型含） □その他（ ） |  |  |  |  |  |